## 演題Excel見本
受付 番号 | 出力順 | 姓 | 名 | 会員 区分 | 所属名 1 | 所属 番号 1 | 所属名 2 | 所属名 3 | 共 2姓 | 共 2名 | 所属 番号 2 | 共 3姓 | 共 3名 | 発表区分 | 演題名 | 本文
5 | 0 | 山下 | 拓朗 | 会員 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 島根中央病院 | 1） |  |  | 松村 | 知典 | 1） | 中元 | 暁 | 7) X線検査３（CT） | チルトヘリカルスキャンにおけるスライス面内分解能の基礎的検討 | 【目的】 現在多くのX線CT装置ではチルト角を付けた状態でのヘリカルスキャンを行うことができ、これは頭部CTにおける眼窩被曝の低減や頸部CTなどで問題となる咬合部のアーチファクトの低減に有用である。本研究ではチルト角を付けることによるスライス面内分解能への影響を評価、検討した。 【方法】 CT装置にはAquilionCX-L(東芝)を使用し、撮影条件はいずれも120kV、300mA、PF0.828で行った。高コントラスト分解能では水中に直径5cmのアクリル球を封入したファントムを使用してMTFを測定し、関数はFC24とFC30でそれぞれ評価した。低コントラスト分解能の評価では水中に造影剤シリンジ(水で希釈)を3種類封入したファントムを使用し、FC24におけるCNRで評価した。 【結果】 高コントラスト分解能ではFC24では大きな差がみられなかったが、FC30においてはチルト角を増すとともにMTFが低下する傾向がみられた。低コントラスト分解能においても同じようにCNRが低下する傾向がみられ、最大で約7.3%の低下がみられた。 【結論】 今回の研究ではチルト角を付けた状態でヘリカルスキャンを行うと、高コントラスト分解能、低コントラスト分解能ともに分解能が低下する傾向がみられた。チルト角を付けた状態で分解能を担保するためには、チルト角に応じて適切な撮影条件の設定が必要であることが示唆された。
6 | 0 | 坂本 | 大地 | 会員 | 市立八幡浜総合病院 放射線室 | 1） | 愛知大学大学院医学系研究科 地域救急医療学講座 | 市立八幡浜総合病院 循環器内科 | 佐々木 | 大輔 | 1） | 河野 | 泰三 | 10) MR検査 | 心筋perfusion,遅延造影画像,ならびに造影腹部MRAを撮影したSCADの１症例 | 【はじめに】SCAD（突発性冠動脈解離）は動脈硬化性変化が少ないにも関わらず冠動脈の解離による急性心筋梗塞を発症する稀な疾患である.原因の一つに腎動脈狭窄の原因で知られているFMD（線維筋性異形成）が考えられている.今回、心臓MRIプロトコルに造影腹部MRAを加えて撮影し,良好な画像が得られたので報告する. 【症例】44歳 女性 【現病歴】胸部絞扼感を主訴に来院.急性冠症候群が疑われ緊急冠動脈造影実施.Segement14-PLに狭窄が認められSCADと診断される.入院4日目に再度胸部絞扼感が出現し緊急冠動脈造影実施となり,Segement14-PLの完全閉塞が認められた.ガイドワイヤーを進めたところTIMI Grade3の再灌流が得られた.入院8日目に心筋性状評価のために心臓MRI検査を実施.合わせて腹部動脈を評価することとなった. 【方法】使用装置Philips Ingenia 1.5T.造影剤最大投与量の半分の造影剤を用い安静時perfusionを撮影.残り半分の造影剤を使用し腹部を3D-FFE T1WIによる連続撮影を行った.その後,心筋の遅延造影画像を撮影した. 【結果】安静時perfusion,造影腹部MRA,遅延造影画像ともに良好な画像が得られた. 【結論】造影方法や撮影法の組み合わせを工夫することで,心臓MRIと造影腹部MRAの撮影が可能で臨床上有用な画像が得られた.
7 | 0 | 吉田 | 祐樹 | 会員 | 熊本済生会総合病院 画像診断科 | 1）2） | 福岡大学大学院 保健学研究科 |  | 鈴木 | 大介 | 1） | 宮原 | 可名恵 | 10) MR検査 | View Angle Tilting使用時の空間分解能の改善に関する基礎的検討 | 【背景・目的】 View Angle Tilting（VAT）は磁化率アーチファクトの低減技術で、周波数方向とスライス方向の傾斜磁場を同時に印加することで、金属などの影響で磁場が乱れ、スライス面内の周波数方向にずれた信号を本来の位置に戻す技術である。しかし、2軸同時印加により、画像は周波数方向にボケるため、周波数方向の空間分解能の改善が必要である。本研究の目的は、VAT使用時の周波数方向のMatrixの設定基準を明らかにすることである。 【方法】 使用装置はMAGNETOM Skyra 3.0T、使用コイルはBody Array CoilおよびSpine Coilである。90-401型ファントムのピンパターン（ピン径2mm/ピン間隔2mm）を使用して、周波数方向に信号強度のプロファイルを取って評価した。高速SE法のT2強調画像の撮像条件においてFOV256mm、位相方向のMatrixを256に固定した。VAT100%の周波数方向のMatrixを256～832と変化させ、VAT0%の周波数方向のMatrix256と比較した。また、SNRは計算上、同一となるよう設定した。 【結果】 VAT100%において周波数方向のMatrixを向上させていくに従い、ボケは改善した。しかし、Matrix576以上においてボケの改善傾向は見られなくなり、VAT0%時と同等とならなかった。 【結論】 VAT使用時は位相方向に対し周波数方向のMatrixを2.25倍以上の大きさに設定する必要がある。